# 采购需求

- 采购标的

1.采购标的

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 | 是否允许采购 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 心电监护仪 | 3 | 否 |
|  | 1-2 | 除颤仪 | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 心电图机 | 1 | 否 |
|  | 1-4 | 可视喉镜 | 1 | 否 |
|  | 1-5 | 转运床 | 2 | 否 |
|  | 1-6 | 输血输液加温仪 | 1 | 否 |
|  | 1-7 | 电子输液泵 | 5 | 否 |
|  | 1-8 | 微量泵 | 5 | 否 |
|  | 1-9 | 简易呼吸器 | 2 | 否 |
|  | 1-10 | 急救药品车 | 4 | 否 |
|  | 1-11 | 高性能高频电刀 | 2 | 否 |
|  | 1-12 | 膨宫泵 | 1 | 否 |
|  | 1-13 | 等离子电切镜系统 | 1 | 否 |
|  | 1-14 | 等离子电切镜 | 1 | 否 |
|  | 1-15 | 弯管宫腔镜 | 2 | 否 |
|  | 1-16 | 举宫器 | 1 | 否 |
|  | 1-17 | 床旁监护仪 | 3 | 否 |
|  | 1-18 | 骨密度分析仪 | 1 | 否 |
|  | 1-19 | 高频胸壁震荡排痰仪 | 2 | 否 |
|  | 1-20 | 24小时动态血压监测仪 | 1 | 否 |
|  | 1-21 | 低频电子脉冲治疗仪 | 1 | 否 |
|  | 1-22 | 人体成分分析仪 | 1 | 否 |
|  | 1-23 | 检测发光仪 | 1 | 否 |
|  | 1-24 | 产前筛查冰箱 | 1 | 否 |
|  | 1-25 | 负70℃标本储存冰箱 | 1 | 否 |
|  | 1-26 | 离心机 | 1 | 否 |
|  | 1-27 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 1 | 否 |
|  | 1-28 | 医用纯水机 | 1 | 否 |
|  | 1-29 | 卡式灭菌器 | 1 | 否 |
|  | 1-30 | 石蜡切片机 | 1 | 否 |
|  | 1-31 | 组织包埋机 | 1 | 是 |
|  | 1-32 | 烘烤烤片设备 | 1 | 是 |
|  | 1-33 | 包埋机冷台 | 1 | 是 |
|  | 1-34 | 液基细胞染色制片一体机 | 1 | 否 |
|  | 1-35 | 玻片打号机 | 1 | 是 |
|  | 1-36 | 涂片机 | 1 | 否 |
|  | 1-37 | 双目光学显微镜 | 1 | 否 |
|  | 1-38 | 病理科冰箱 | 1 | 否 |
|  | 1-39 | 全自动配血及血型分析仪 | 1 | 是 |

- 商务要求

1.实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间：合同签订后三个月内

1.2采购项目（标的）实施的地点：北京市门头沟区妇幼保健院指定地点

2.付款条件（进度和方式）

以最终合同签订为准。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务（质保期）：一年

- 技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市门头沟区妇幼保健院配置基础设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3.货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 质保期限须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额6%的承诺函。并保证质量保证期结束后10年内所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

品目1-1：心电监护仪

一、整机要求：

1、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。

▲2、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280 X 800像素，≥8通道波形显示。

3、屏幕采用电容屏，非电阻屏。

4、显示屏可支持亮度自动调节功能。

5、屏幕倾斜10-15度设计。

6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

7、安全规格：ECG、TEMP、IBP、SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

8、工作大气压范围：57.0-107.4kPa。

9、工作温度范围：0-40℃。

10、工作湿度范围；15-95%。

二、监测参数：

▲1、配置3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测。所有附件支持新生儿、儿童及成人使用。

▲2、心电监护支持心率、ST段测量、心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，。

3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

5、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

6、 QT和QTc实时监测参数测量范围：200-800 ms。

7、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

8、提供手动、自动、连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。

品目1-2：除颤仪

- 1、具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。

- 2、整机带电极板、电池的重量≤6kg。

- 3、采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 4、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分档≥20档，可通过体外电极板进行能量选择。

- 5、除颤充电至200J≤5s。

- 6、配备可充电锂电池，支持360J除颤≥100次。

- 7、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等方式进行报警。

- 8、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

- 9、支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- 10、彩色TFT显示屏≥6英寸, 分辨率≥640×480，最多可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

11、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间≥10s。

品目1-3：心电图机

1.12导心电波形，可打印于A4和US letter大小的热敏纸；

2.起搏器采样率≥16000Hz；

3.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；

4.电压分辨率≥1uV；

5.模数转换≥24位；

6.采用Glasgow大学静息心电算法，适用于各个年龄段的人群；

7.开机出波形时间≤7秒；

8.内置存储容量≥800份；

9.电池单次充电至少可供打印≥400份报告；

10.波形增益：2.5、5、10、20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；

11.走纸速度：5、12.5、25、50 mm/s。

品目1-4：可视喉镜

1、整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能

2、显示器能上下0º-130º转动，左右0º-270º转动

3、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

4、一次性喉镜片可插入镜片长度：≥108mm

5、渐缩型镜片前端厚度：12.5mm

6、镜片角度：≥40度

7、视场角：60º±15%

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

9、镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接

10、纺锤型短手柄设计

11、具有防雾功能

12、充电器输入：AC100-240V,50Hz

13、充电器输出：5V，≥1000mA

14、充电时间：≤3小时

15、持续放电时间：≥3小时

16、充电次数：≥300次

17、内置可充电式锂电子聚合物电池

品目1-5：转运床

1、规格尺寸：

1.1、床面尺寸：长度≥1800mm，宽度≥600mm；

1.2、外部尺寸：长度≤2200mm，宽度≤850mm；

2、调节功能：

2.1、背部升降；

2.1.1、静音气弹簧控制；

2.1.2、调节角度范围：0-70°±5°；

2.2、腿部升降：

2.2.1、采用双向到位保护螺杆， ABS折叠式摇手；

2.2.2、可调节角度范围：0-35°；

2.3、前后倾斜可调节角度范围：±18°±3°；

2.4、床面升降：

2.4.1、油压升降；

2.4.2、调节范围： 600-850mmm；

3、床板：抗倍特板床板

4、护栏：

4.1、护栏采用PP树脂材料，防霉菌（提供第三方检测报告）；

4.2、护栏高度≥280mm，

4.3、护栏可竖立、平置、下降，可以水平固定，增加床体宽度，并具有双安全锁进行锁定；

4.4、护栏板上具备角度显示装置；

5、小腿板可手动提拉抬升，齿棘条升降定位调节；

6、脚轮直径≥200mm，具备中控刹车系统，车体两侧设有脚踏操作杆；

7、具备独立的中心第五轮系统，直径≥125mm，操纵杆离地≥50mm。具备直行导向功能；

8、床体具备一体式ABS材质托盘，可放置氧气瓶；

9、具备升降式输液架，不用时收于床面下；

10、床垫：厚度≥70mm,PU防水外罩，内置高密度海绵；

11、安全工作载荷：≥220Kg。

品目1-6：输血输液加温仪

1、用途：用于对患者输液输血加温。

2、适用范围：无菌液体、血液加温

3、外形尺寸:≤110x195x50mm(长x宽x高)；

4、主机结构：主机和加热条分体结构，方便移动仪器和固定加热管；

5、显示屏：触摸屏

6、具有两个加温条并且两个加温通路可独立或协同工作

▲7、加温双通道互不干扰，可设置不同温度

8、温度单位：摄氏度℃、华氏度℉

9、预热时间：从23±2℃加热到36℃时间≤3分钟；

10、温度精度：

10.1摄氏度℃：≤±0.5℃

10.2华氏度℉：≤±0.9℉

11、温度可调范围：

11.1摄氏度℃：30℃-42℃，连续可调，0.1℃变化，控温精度为±0.5℃；

11.2华氏度℉：86℉-107.6℉

12、微电脑温控系统，配置≥5英寸图形点阵65K色IPS屏，可同时显示两个通道的设定温度、实时温度

13、屏幕监测数据：运行状态，设定温度，当前温度，故障信息；

14、物理按键，可消毒；

15、高温报警：加温仪测量温度高于设置温度3℃时超温报警，自动切断电源停止加热；

16、低温报警：加温仪开始加温2分钟后，测量温度低于30℃时，低温报警。

17、故障报警和故障提示：加热开始前、拔下加热条、加温仪发出声音提示、界面显示连接加热条、加热过程中拔下加热条、加温仪发出加热异常报警。

18、报警功能：超温报警、低温报警、加热异常报警、电量不足报警。

19、加温条长度800mm；

20、加温条：加温条常规内径4mm；

21、加温条方便可拆卸，输液管路安装快捷。

22、设备组成：主机、加热条两根、固定装置组成；

23、重量：≤1kg；

24、正常工作条件：环境温度范围 -20-55℃，相对湿度：不超过93%（无凝露），大气压力范围：700－1060hPa；

25、使用电源：输入AC100-240V，50 Hz， 输出DC，为内部电池充电；

26、防护等级：IP43二级防尘三级防水；

27、无线功能：配无线功能；

28、液体设置功能：可设置、保存常用液体的名称和加温范围。

29、参数记忆功能：记忆配置打开时对最后一次加热的设定参数进行长期储存，关闭时参数不保存，重新开机后为最低温度。

▲30、交直流自动切换：交流电源断开时自动切换内部电池供电，接上外部电源后自动切换到外接电源供电，电池电量不满时自动给电池开始充电。

品目1-7：电子输液泵

一、用途：用于精确输液。

二、、技术参数要求：

1、防护类型：CFI、IP34、IEC60601-1-2/YY0505；

2、压力报警阈值分档可调；

3、阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力；

4、防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭；

5、气泡探测：采用超声气泡探头，可探测≥50-800ul气泡，分档可调；

6、连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

7、自动键盘锁：锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能；

8、全挤压蠕动输注精度：≤±5%；

9、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

品目1-8：微量泵

1、防护类型：CFI、IP34、IEC60601-1-2/YY0505；

2、压力报警阈值分档可调；

3、 阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力；

4、防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

5、 速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

6、快速启动功能：实现快速给药；

7、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

8、速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

9、预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

10、预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

11、安装固定：可固定在输液支架上；

12、快推：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增；

13、KVO：0.5ml/h；

14、自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml。

品目1-9：简易呼吸器

- 1、适用范围：成人（体重≥30kg）；

- 2、最小输送容量：≥600ml；

- 3、限压阀压力：60cmH2O；

- 4、吸气/呼气阻抗：≤5cmH2O；

- 5、呼吸阀病人端接口：15-22mm；

- 6、面罩接口：22-15mm；

- 7、呼吸正压阀：接口30mm,压力值5-20cmH2O（可调节）；

- 8、球囊容积：≥1600ml；

- 9、储气袋容积：≥2000ml；

- 10、球囊按压回弹力：≥50次/分钟；

品目1-10：急救药品车

- 1、不锈钢材质；

- 2、长×高×宽≥60×80×40cm；

- 3、双层抽屉；

- 4、双开门；

- 5、静音轮；

品目1-11：高性能高频电刀

1、适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血；

2、输出功率：≥300W；

3、输出频率：≥400KHz；

4、输入功率：≤ 1000VA ；

5、CF型设备，可用于心脏类手术，可防除颤器放电；

▲6、具有≥10种工作模式，其中单极电切模式≥4种，单极电凝模式≥3种，双极电凝模式≥3种；

7、纯切功率范围：1-300W（负载≥500Ω），连续可调；

8、混切功率范围：1-250W（负载≥500Ω），连续可调；

9、单极凝功率范围：1-120W（负载≥500Ω），连续可调，最大输出电压≥4800V；

10、双极功率范围：1-150W（负载≥100Ω）,连续可调；

11、喷凝工作模式调制频率范围12-24KHz可调；

12、喷凝和强凝工作模式峰值系数≥6.0 ；

13、单极电切模式：

13.1、纯切：用于组织精准的切割；

13.2、混切1：用于切割时带有少量止血时使用；

13.3、混切2：用于切割时带有更好止血效果时使用；

13.4、混切3：用于切割时带有最好止血效果时使用。

14、单极电凝模式：

14.1、柔凝：能够达到最大的电凝深度，防止组织碳化，大大降低电极对组织的粘连；

14.2、强凝：非接触凝血，输出峰值电压低于喷凝，适用于小面积的凝血；

14.3、喷凝：无接触高效表面电凝，透入深度浅，通过蒸发来去除组织，使用刀型电极或者球形电极凝血。

▲15、双极模式，带有双极切割和凝血功能：

15.1、宏模式：进行双极切割或快速凝血时使用；

15.2、标准模式：适用于大多数双极应用；

15.3、精细模式：用于高精度和精细控制干燥量时使用。

▲16、凝血模式采用带控的功率输出曲线：在组织出血低阻抗情况下快速提升至最高功率输出达到快速止血效果，在凝血完成到达高阻抗情况下快速降低输出功率达到避免组织碳化的止血效果；

17、具备接触质量监督系统（REM）,并检测接触电阻变化，当中性极板和人体接触面积的电阻≥150Ω，REM报警系统启动，同时高频手术设备输出停止；

18、自动监测极板与病人皮肤的接触质量并以排灯形式显示，若接触质量高于设定值，会有声光报警并切断高频手术设备输出。对接触不同人体组织，可以进行接触质量监督系统(REM)阻抗“初始”，“设定”功能，降低负极板烫伤风险；

19、具备内窥镜切割模式 ，具备分档调节，电切持续时间逐位递增；

20、开机调用最近使用的模式、功率等参数；

21、具有记忆≥9组模式、功率等参数，且可快速调用功能；

22、内设开机自动检测系统和自动报警提示功能：自动检测错误代码和自动报警错误提示。

23、双脚踏接口：手术过程中不必进行单极、双极模式转换。

24、单极模式启动可使用手控开关启动，也可使用单极脚踏开关启动；

25、双刀笔，双输出功能，同一手术，可连接两支电刀笔，两个医生可同时同步进行手术；

26、具备连接氩气刀功能；

27、具备音量调节功能；

28、具备交替间歇性的方式进行切割和凝血功能；

29、脚踏开关防水等级≥ IPX8；

品目1-12：膨宫泵

- 1、基本性能

1.1设备类型：I类CF型，具有除颤放电防护能力，可应用于心脏手术。

1.2脚踏IPX8防护等级，主机IPX2防护等级。

1.3运行模式：连续运行。

▲1.4具有冲洗和吸引功能，二者合二为一。

- 2、宫腔模式

2.1压力设置范围：不窄于 0-200mmHg，调节步长：1、2、5、10mmHg 可调节；当设置压力≥ 50mmHg 时，压力设置的允差为±5% ；当设置压力 <50mmHg 时，压力设置的允差为±2.5mmHg。

2.2冲洗流速范围：不窄于0-500mL/min，调节步长：不小于10mL/min。

2.3吸引流速范围：不窄于0-200mL/min，调节步长：不小于10mL/min。

- 3、功能与设计

3.1 ≥7英寸触摸屏设计，触控流畅，可显示预设值及相应的实时动态值（压力、流速等）。

3.2创新的一体化管路设计，整合硅胶管、压力膜、握持固定块于一体，可单手完成装管操作。

3.3具有手动校准功能，可手动设置人机高度差和镜鞘型号，消除液体通路上的压强差，精准控制宫内压。

3.4具有快速排气+自动校准二合一功能，可自动校准人机高度差和镜鞘规格差，更高效精确地控制宫内压，避免宫内压过高引发子宫穿孔风险。

3.5可统计单次手术的工作时长、冲洗量或负欠量，可有效避免TURP综合征。

3.6具有上压力传感器，可检测液袋剩余液量，具有空瓶声光报警，有效避免气体进入腔体引发空气栓塞风险。

3.7 具有触摸屏锁屏开关功能，开启锁屏功能后，若无操作，1分钟后自动锁定，避免误操作。

3.8具有医生配置功能，可一键进入，并设置个性化运行参数。

3.9可升级WiFi模块，兼容数字化手术室需求。

3.10配备专用台车，带有一体式液袋挂架，方便设备移动与液袋放置。

3.11配备冲洗管路和吸引管路，可重复灭菌使用≥50次。

3.12重量：≤8.8kg

品目1-13：等离子电切镜系统

1、主机界面采用一体化全触屏式智能操作，≥7英寸LED液晶显示屏。

2、触屏界面：汽化切割、消融凝血、消融定时；功率≤260W分档可调。

3、具备工作频率：汽化切割输出频率≤100KHz；凝血消融输出频率≥450KHz。

4、全智能数字控制功能：

4.1主机工作可提示工作能量输出状态。

4.2全时实施数字智能化程序控制，达到手术最佳治疗状态时，主机能通过等离子刀头反馈负载的工作信息自动调整阻抗和能量的输出。

4.3具有各种手术刀头识别和保护功能、根据插入刀头的不同自动输出不同的功率。

5、使用高压反侦测数字技术，可以控制漏电流，保证安全范围和远期的治疗效果。

6、具有自动检测刀头和附件连接功能。

7、具有故障自动检测显示和报警提示。

8、使用双脚踏控制。

9、治疗温度：40-70℃范围内完成对软组织的汽化、切割、消融、凝血、剥离和血管闭合等外科手术。

10、主机尺寸：≤420×410×150mm。

11、电击防护：I类，CF型。

品目1-14：等离子电切镜

- 1、镜体外径：Ø4mm            镜体长度：≥300mm

2、视向角：30°              视场角：60°

3、角分辨力：2.97C/（°）    有效景深：3-50mm

4、目镜罩外径：Ø32mm       光缆接头外径：Ø10mm

5、最大插入部外径：≤Ø8.8mm    工作长度：180mm

6、手术电极行程：≥25mm

7、光缆：配有转换接头可与WOLF、STORZ光源连接

8、光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接

9、与医用电气设备互连使用的安全要求应全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求。

10、刀头：具有细环、粗环、钩状、针状和杆状等多种治疗刀头。

品目1-15：弯管宫腔镜

- 1、弯管宫腔镜：22°；

2、镜体外径：Ø5.2mm                   镜体长度：170mm

3、视向角：22°                       视场角：50°

4、器械通道: Ø2.4mm                   注水通道：Ø1.2mm

5、照明镜体光效ILeR≥0.6               综合镜体光效SLeR≥0.5

6、角分辨力：4.31 C/（°）            有效光度率：1260（cd/m2/lm）

7、有效景深：1-70mm   目镜罩外径：Ø31.75mm

8、手术器械规格：6Fr 活检钳 取环钳 单动剪刀

9、光缆：配有转换接头可与WOLF、STORZ光源连接

10、光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接

11、与医用电气设备互连使用的安全要求应全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求。

品目1-16：举宫器

1、举宫器头端应光滑、圆润，不得有锋棱、毛刺和裂纹等缺陷。

2、举宫器各连接、焊接部位的固定应牢固可靠，焊缝平整、光滑，不得有虚焊、脱焊或堆焊现象。

3、举宫器的螺钉在相应的部位上应紧密配合，不得有松动、脱落现象。鳃轴螺钉应牢固的被固定，工作时也不得跟动。

4、举宫器与患者接触的金属部分采用符合304号钢材料制造，举宫杯采用聚四氟乙烯制造。

5、举宫器进入人体部位举宫杆、举宫棒、钻头等表面粗糙度Ra值应≤0.2μm，其余部位为≤1.6μm。

6、举宫器各部位应装卸操作方便，无卡滞现象。

7、器械的耐腐蚀性能应符合YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

品目1-17：床旁监护仪

- 1、整机要求：

  - ▲1.1模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽 ，≥10.1英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

  - 1.2无风扇设计，防水等级IPX1或更高。

  - 1.3显示屏具备宽视角技术，支持≥170度可视范围。

  - 1.4内置锂电池，插槽式设计，工作时间≥4小时。

  - 1.5安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

  - 1.6监护仪使用年限≥10年。

- 2、监测参数：

  - 2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于小儿、新生儿患者。

  - 2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，适用于新生儿。

  - 2.3具备新生儿专用心电电缆。

  - 2.4具备窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

  - 2.5支持≥25种心律失常分析, 适用于新生儿。

  - 2.6QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

  - 2.7支持心电多导同步分析，具备设备界面、手册截图或技术专利证明材料。

  - 2.8具备呼吸测量，适用于小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

  - 2.9具备SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于小儿和新生儿。SpO2的PR测量范围：20-300。

  - 2.10具备新生儿专用可重复使用血氧探头一个，防水等级IPX7。

  - 2.11无创血压小儿测量范围：收缩压25~240mmHg，舒张压10~200mmHg，平均压15~215mmHg；无创血压新生儿测量范围：收缩压25~140mmHg，舒张压10~115mmHg，平均压15~125mmHg。

  - 2.12具备手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，并提供新生儿24小时血压统计结果。

  - 2.13具备新生儿专用血压测量袖带一套，≥3个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的监测。

  - 2.14具备双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

- 3、系统功能：

  - 3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；产品用户手册提供报警限自动设置规则。

  - 3.2具有图形化技术报警指示功能。

  - 3.3支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

  - 3.4支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。

  - 3.5提供多种新生儿监护界面，包括呼吸氧合、大字体、单血氧界面。

  - 3.6提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数，界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动。

  - 3.7提供CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查。

  - 3.8支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

  - 3.9支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

  - 3.10提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

  - 3.11动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

  - 3.12提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件。

  - 3.13提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

  - 3.14支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

品目1-18：骨密度分析仪

1、探头工作频率:核心频率1.25MHz，偏差≤±15%；

2、探头组成:四晶体超声探头；

3、收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收；

4、检测部位:桡骨、胫骨；

5、测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄；

6、Z值趋势图、 T值趋势图；

7、声速显示范围:2200m/s～4800m/s；

8、高测量重复性:≤±0.15；

9、支持探头类型：LM、LU、LR；

10、在黄铜、有机玻璃双重校准下误差≤±50m/s；

11、快速、高精度两种测量模式；

12、单点检测速度:≤0.4s；

13、单次测量时间≤10秒。

14、主机重量:≤4.4kg；

15、操作平台：安卓触摸屏；

品目1-19：高频胸壁震荡排痰仪

- 1.供电电源：100-240V~，50/60Hz

- 2.振动频率：最大振动频率≤13Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可以连续调节

- 3.振动压力：0-5kPa，1-10级可调，调节步长1级，长按可以连续调节；

- 4.振动压力控制精度：输出值与设置值的误差不超过±0.2kPa；

- 5.定时时间：1-60分钟可调，调节步长1分钟，长按可以连续调节；

- 6.人机交互界面：≥10.5寸操作界面，内嵌≥4寸单色高清LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等）；

- 7.患者紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护；

- 8.空气脉冲发生器：采用直流无刷电机和鼓风机，使用期限达10年；

- 9.背心设计：全胸充气背心采用倒V式设计，

- 10.背心类型：背心式或胸带式气囊可选，耐用型或非耐用型可选，儿童型大中小号、标准型大中小号可选（具备检测报告）；

- 11.背心内衬：具有可拆卸内衬设计；

- 12.信息存储：配备4G内存卡存储仪器运行信息；

- 13.主机尺寸和质量：≤15Kg，主机尺寸（长×宽×高）：≥350mm×240mm×240mm；

品目1-20：24小时动态血压监测仪

一、技术参数：

- 1、测量方式：自动、手动臂式测量；

- 2、测量方法：振荡示波测量法；

- 3、测量范围：

  - a)收缩压: 40mmHg～270mmHg

  - b)舒张压：10mmHg～215mmHg

  - c)平均压：20mmHg～235mmHg

  - d)脉率：40～240次/分

- 4、记录时间：≥24小时；

- 5、存储容量：≥500组数据；

- 6、测量协议：支持昼、夜、特殊时段，三段方案不同测量间隔；

- 7、测量间隔：5、10、15、20、30、45、60、90、120（分钟）；

- 8、测量时间：≤60秒/次；

- 9、补测功能：测量失败可在2分钟内自动补测；

- 10、测量精确度：±3mmHg；

- 11、过压保护：成人295mmHg±5mmHg；新生儿150mmHg±5mmHg；

- 12、液晶屏显示：每次测量的收缩压（SYS）、舒张压（DIA）、平均动脉压（MAP）、脉率（HR），并具有低电量提示、报警提示、错误代码、时间显示功能；

- 13、与电脑传输方式：USB数据线；

二、软件功能：

- 1、血压报告编辑工具：数据表，血压勺状趋势图，血压升降彩色填充趋势图，血压柱状图，频率柱状图，PR/MAP/PP柱状图，饼图，离散度拟合线，频率柱状图，血压负荷值，昼夜血压变化节律，血压变异系数，24小时脉率，晨峰血压，动脉硬化指数；

- 2、对于意外过高或过低的血压，可对数据进行编辑和添加注解，从而得到合理的血压趋势图；

- 3、软件可编辑修正数据测量时间；

- 4、软件可自动生成报告结论

- 5、软件需具有自动编号功能；

- 6、软件患者年龄需精确到年月，以满足婴幼儿患者需求；

- 7、软件具备同一患者不同时间对比功能；

- 8、具备智能模糊测量法；

- 9、电池电量低时会出现警报声；

- 10、具备事件按钮，记录突发事件；

- 11、软件可根据年龄自动调节血压正常范围设定；

- 12、软件支持院内信息化对接。并免费提供接口程序。

品目1-21：低频电子脉冲治疗仪

- 一、功能用途：神经通过电信号的传导使肌肉收缩，通过电刺激可以模拟神经电信号，调节神经和肌肉功能，促进血液循环，帮助机体功能恢复。精准调控能量，产生不同层次的涡形生物电磁场，能有效穿透组织深处，从而进行浅部和深部特定病灶的有效治疗。

- 二、技术参数：

- 1．设备软件具备：产后缺乳、子宫复旧不良、术后镇痛、产后尿潴留、小叶增生、镇痛等功能。

- 2．一体推车式双向推手及附件存放位置，≤8.5英寸液晶显示屏，显示输出能量强度及治疗时间。

- 3．通道数：具备四通道独立控制，能同时治疗多部位或多个患者，症状、能量、时间可独立控制，可一人多部位同时进行治疗，亦可多人同时进行治疗。

- 4．脉冲频率：1～800Hz，允差±10%，输出波形的正脉冲0.4ms，允差±10%。

- 5．治疗仪输出幅度最大时，单脉冲电量＞7μC，最大输出电流幅度有效值应≤80mA。

- 6．具备独立的开路保护功能，开路输出电压峰值＜80V，开路输出时能量继续增加则仪器将自动保护断开输出避免意外输出造成的电刺激。

- 7．具备输出端开路和短路保护功能。

- 8．输出幅度的调节分成0~100，输出每增加或减少一级，增量或减量≤1mA或1V的变化，最小输出≤最大输出的2%。

9.治疗时间：按键调节，5-60分钟范围内调节，每按一下加五分钟。

品目1-22：人体成分分析仪

1、测量方法：8点接触式电极，生物电阻抗测量方法；

2、测量频率：1、5、50、250、500kHz；

3、测量时间：约1分钟；

4、测试部位：5个节段分段测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)；

5、阻抗测量范围：20-1200Ω,误差≤3%，提供检测报告；

6、显示界面：分辨率≥1020x765，≥9.5寸LCD彩色液晶触摸屏；

7、身高支持范围：90－220cm；

8、重量测量范围: 5-250kg；

9、年龄支持范围：1-99岁；

10、打印报告纸：专用模板式报告纸；通用A4式报告纸。

▲11、提供多种测量结果报告：成年人群报告；儿童专用报告；营养处方报告。

12、测量项目：

1）成人报告：总水分，细胞内液，细胞外液，蛋白质，无机盐，体脂肪量，体重，肌肉量，去脂体重，骨骼肌肉量，身体质量指数，体脂肪率，腰臀比，内脏脂肪面积，节段肌肉量（左臂、右臂、左腿、右腿和躯干），体重控制（目标体重、体重控制、肌肉控制、脂肪控制），基础代谢量，体型判定，全身浮肿指数，营养评估，肌肉评估（上下肢均衡及发达情况），身体总评分，不同频率下的阻抗指标，体重、BMI、PBF和SMM四项指标的历史记录等。

2) 儿童报告：体重、肌肉量、体脂肪、身体质量指数、体脂肪率、身高曲线、体重曲线、水分、蛋白质、无机盐、营养评估、身体总评分。

3）营养与运动处方：营养膳食指导，一周三餐推荐菜谱、每日总能量推荐摄入量，以及对主要营养素蛋白质、脂肪和碳水化合物推荐摄入量，提供运动项目与时长建议等。

13、测量手柄：手柄及连接主机为软线线缆。

14、电源：AC110/220V，50/60HZ，60VA，电击保护I类设备，BF型应用部分；

15、具备专用电脑管理软件及相应著作权证，便于电脑控制和系统对接。

品目1-23：检测发光仪

- 1.检测原理：微粒子酶促化学发光光免疫法；

- 2.测试速度：≥100测试/小时；

- 3.同时检测项目：≥22个测定试剂通道；

- 4.试剂冷藏：具备机上试剂冷藏功能；

- 5.急诊功能：随机取样，急诊样本优先处理，不必停机；

- 6.标本装载：≥50个标本，运行状态中连续进样；

- 7.试剂装载：运行中随时自动装卸；

- 8.定标有效期：≥28天；

- 9.样品方式：原始管，样品杯随意放置；

- 10.控针清洗系统：超声波清洗和缓冲液冲洗；

- 11.试剂混匀方式：超声波；

- 12.试剂盒设计: 多覆膜结构密封试剂盒；

- 13.探针：具有液面感应功能和血凝块监测及纠正功能；

- 14.测试项目：甲状腺激素、生殖激素、产前筛查贫血因子、肿瘤标志物、糖尿病、心血管、骨骼、肾上腺/垂体激素、过敏原、治疗药物监测；

品目1-24：产前筛查冰箱

1.运行环境

1.1 电源：220V,  50Hz

1.2 环境温度：10-35˚C

1.3 环境湿度：≤90%相对湿度

2.技术参数

2.1 容积：≥300L，其中冷藏≥180L，冷冻≥110L

2.2 外形尺寸：最大宽度≤700mm, 最大深度≤640mm；

2.3 输入功率：≤320W；

2.4 储存温度：冷藏室温度2～8℃，冷冻室温度-10～-26℃ ；

2.5 样式：立式，上下双门，上冷藏下冷冻；

2.6 内部结构：冷藏室≥3层钢丝搁架，冷冻室≥3个ABS抽屉，便于存放物品；

2.7功能要求

2.7.1控温方式：高精度微电脑温度控制系统；冷藏温度2～8℃、冷冻温度-10～-26℃可调，显示精度1℃；

2.7.2冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭；

2.7.3 高清晰LCD数字温度显示，根据需求设定高低温报警温度点；

2.7.4 声光报警功能：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能；

2.7.5无氟环保制冷剂，无CFC聚氨酯发泡技术；

2.7.6双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；

2.7.7箱体自带暗锁，一锁可锁上下门；

2.7.8冰箱门采用可拆卸式门封条；

2.7.9冰箱背部采用平面设计，让冰箱可以全方位展示，既美观又便于清洗；

品目1-25：负70℃标本储存冰箱

1、规格：有效容积≥395L，单门，立式。

2、温度控制：在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。

3、制冷系统：采用高效压缩机，EBM低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。

4、保护功能：具备开机延时和停机间隔保护功能；屏幕锁定和密码保护功能。

5、屏显功能：≥7英寸LCD液晶触摸屏，显示精度0.1℃，动态显示运行温度、设定温度、电压值、环境温度、报警状态、时间等参数信息；可连接Bluetooth与WiFi，具备样本存取管理系统、温度数据表格、使用人、数据曲线查阅功能，数据格式加密功能，留言板功能。

6、报警模式：具备高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等声光报警；

7、数据存储与导出：配备USB数据导出接口，可用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出，可保存温度数据≥15年以上。

8、蓄电池：配置大容量电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。

9、安全控制：可选数字、英文、拼音密码组合，具备层级管理设置；双锁结构设计,自带暗锁，可用挂锁。配备电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。。

10、储存容量：2英寸标准冻存盒可存储≥300个，2ml标准冻存管≥30000支。

11、测试孔：箱体侧面配备≥2个温度测试孔。

品目1-26：离心机

1、金属机箱，不锈钢离心腔；

2、电动自吸式门锁；

3、微机控制， LCD液晶显示；

4、具有开盖自动停机及多种保护功能；

5、大功率交流变频电机  ；

6、具有自动/手动停机开盖方式；

7、具有瞬时离心功能，按住瞬时离心键即可快速离心，松手即停；

8、到达设定转速计时模式；

9、15档加速16档减速曲线选择，并可设定自由停机模式；

10、软启动控制技术，保证样本在升速过程中平稳的运行；

11、停机防回荡技术，减速时样品液面平整清晰；不会出现二次悬沉现象；

12、空气环路设计，减小噪声和热量的产生；

13、20组程序储存，5个快捷程序按键；

14、运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。

15、最高转速：4000r/min

16、转速偏差：±1%

17、最大相对离心力：3130×g

18、定时范围：1-99min

19、加/减速曲线：1/0-15档

20、整机噪音：≤68dB（A）

品目1-27：脉动真空蒸汽灭菌器

| 序号 | 参数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 主要用于布类、器械、玻璃器皿、固体、液体、培养基等耐高温高湿物品，适用于医疗卫生单位、制药行业、食品行业、科研单位、安全实验室 |
| 2 | 内舱容积 | 有效容积≥360L |
| 3 | 工作电源 | ～380V ，50HZ |
| 4 | 运行时间 | 标准循环≤55分钟 |
| 5 | 脉动次数 | 3次 0～99次可调 |
| 6 | 灭菌温度 | 121℃和134℃， 115～138℃可设。 |
| 7 | 灭菌时间 | 121℃ 20分钟， 134℃ 5分钟，0～180分钟可设。 |
| 8 | 干燥时间 | 10分钟， 0～180分钟可设。 |
| 9 | 设计寿命 | ≥10年。 |
| 10 | 材质 | 灭菌内舱、门板采用SUS304不锈钢材质 |
| 11 | 真空泵 | 单极水环式真空泵 |
| 12 | 密封门 | 双扉机动门，可使前后门安装连锁 |
| 13 | 保温措施 | 夹套与内室温度自动控制，采用非岩棉保温措施 |
| 14 | 蒸汽来源 | 内置蒸汽发生器 |
| 15 | 灭菌程序 | 设备设有织物灭菌、器械灭菌、液体灭菌、B-D测试、泄漏测试、干燥、自定义等灭菌程序供用户选择使用 |
| 16 | 操作系统 | PLC控制：程序容量≥512K，数据容量≥512K(带电池备份) 具有信息管理与质量追溯系统电脑进行连接的接口，可实现自动传输数据给信息管理与质量追溯系统。 支持网络协议，可通过网络远程操作维护。 |
| 17 | 打印系统 | 可将灭菌过程中的灭菌时间、温度、压力、操作人员等各项参数自动打印出来，并可对打印记录长时间保存，以便于医院的追溯。 |
| 18 | 资质 | 具备压力容器设计许可资质、压力容器制造许可证 |
|  |  | 消毒卫生企业生产许可证 |
| 19 | 文件输出 | 设备运行的数据导出后自动生成为Excel文件格式 |

品目1-28：医用纯水机

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 适医院消毒供应中心用水（可与各类清洗设备、高压灭菌设备配套使用）、药剂室制剂、手术室、口腔科、实验室及其他纯水使用科室。 |
| 2 | 工作电源 | 380V 50Hz |
| 3 | 产水流量 | ≥1000L/小时 |
| 4 | 进水压力 | 0.2～0.35Mpa |
| 5 | 产水水质 | 电导率≤15us/cm |
| 6 | 安全装置 | 具有高低压保护、无水保护、压力保护等各种安全装置 |
| 7 | 细菌去除率 | 细菌去除率≥99% |
| 8 | 自动反渗透膜清洗以及膜消毒功能 | 具备。 |
| 9 | 关键零部件 | 自动头，精密过滤器。 |
| 10 | 在线监测功能 | 水质在线监测报警功能，当产水水质高于设定值，设备自动运行水质调节功能，可直接与消毒清洗设备和取水点对接使用。 |
| 11 | 水质要求 | 完全满足WS310.1-2016《消毒中心管理规范》中对清洗用水水质的要求。 |
| 12 | 全自动前处理装置 | 实行再生、反洗、冲洗等工作完全自动化运行，无需人工帮助。 |
| 13 | 耗材定时更换提醒功能 | 具有耗材更换自动提醒装置。 |
| 14 | 控制系统 | 采用单片机为核心，数码管显示电导率，实现再生、冲洗、反冲、过滤、反渗透、制水、对膜冲洗进行全自动完成。对程序运行中的每一个的膜冲洗时间、开机冲洗时间进行设置。 |
| 15 | 管路系统 | 采用卫生级UPVC管路。 |

品目1-29：卡式灭菌器

| 序号 | 参数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 220VAC±10% 50Hz±1Hz |
| 2 | 灭菌原理 | 正压脉动排气压力蒸汽灭菌 |
| 3 | 灭菌腔体尺寸 | 标准型≥6L，卡盒内部长度≥48cm； |
| 4 | 灭菌温度 | 115-135℃可选 |
| 5 | 灭菌程序 | ≥3个程序可选，温度和时间可自由设定 |
| 6 | 操作系统 | 中文 |
| 7 | 性能监测 | 可检测实时压力和温度，水质不合格、缺水等情况都会报警提示，灭菌过程出现低温低压情况，系统自动停止并报警 |
| 8 | 过滤器 | 0.22微米生物过滤器 |
| 9 | 卡盒 | 自动检测功能 |
| 10 | 操作系统 | 具备自我检测系统，在灭菌过程中，一旦出现问题，系统会自动终止运行，并将故障显示于屏幕 |
| 11 | 打印功能 | 具备 |

品目1-30：石蜡切片机

1、手轮轻，扭矩为20～25；

2、刀架双导轨设计；中空的弧形废屑槽；

3、切片厚度左右端皆可调整，适应左右利手；

4、样品XY轴定位旋钮同位于左侧；

5、样品头可360度旋转；

6、水平进样前限位有声音提示；

7、样品回缩按钮位于小手轮下方，回缩值40μm，可随时开关回缩功能；

8、切片计数功能，LCD显示；

9、切片范围0.5-60μm；

0-2 μm，步幅为 0.5 μm；

2-10 μm，步幅为 1 μm；

10-20μm，步幅为 2 μm；

20-60μm，步幅为 5 μm；

10、修块厚度：10μm或30μm

品目1-31：组织包埋机

1．模块化设计，包埋热台与冷台放置顺序可更换

2．中文触摸屏操作，用户可设定工作程序、工作时间、温度及时钟

3．蜡缸容量≥5升，温度范围50-70℃

4．热台温度范围50-70℃；组织存储槽温度范围50-70℃，模具存储槽温度范围50-70℃；冷点温度为≤5℃；冷热台均可以预约开启

5．冷台工作温度≤-12℃，可放置≥70个组织盒

6．照明系统分为热台照明系统和附件照明系统两套，可分开控制；照明灯可调；冷光源，且为隐藏式设计

7．具备修蜡模块

8．石蜡分配控制杆的位置可调，即可前后移动，适应不同尺寸的标本

9．工作台面为弧形绝缘隔热设计，弧形绝缘隔热

10．排蜡系统和排蜡阀设计保证热台、组织槽、熔蜡缸等处的熔蜡顺畅排出；可手控出蜡或脚控出蜡，出蜡结束后无残余液体石蜡滴出；提供可移废蜡槽

11．提供保温区以存放恒温电热镊及其它工具，具有双重保温作用；镊子温热器温度由冷到热可调

品目1-32：烘烤烤片设备

（烤片）

1.工作条件：

1.1工作电压：AC220-250V/50 Hz

1.2工作温度：5℃～40℃

1.3相对湿度：≤80%

2.技术参数

2.1操作温度：40 - 95℃±1.5℃（20℃室温下）

2.2烤片机由热静电学控制，可用于石蜡包埋后玻片的加温烘干及染色过程的加温；

2.3能够迅速地蒸发玻片中的水气及试剂；

2.4烤片机表面支撑玻片的部分可以移动；

2.5烤片机的顶部底部为环氧化物包裹层；

2.6控制面板凹入仪器的前部；

（摊片）

1.工作条件：

1.1工作电压：AC220-250V/50 Hz

1.2工作温度：5℃～40℃

1.3相对湿度：≤80%

2.技术参数

2.1 精确的温度控制：30 - 65℃(±1.5℃)

2.2 能维持浴缸内水溶液的恒温状态，使石蜡切片和树脂切片展开，便于用载玻片盛载薄片组织；

2.3 浴缸顶部有较宽的边缘，可作烘干切片之用；

2.4 控制面板凹入仪器的前部；

2.5 浴缸及仪器顶部平面部分的表面为黑色哑光PTFE包裹层；

2.6 仪器下部应为铸钢构造，有环氧化物层包裹；

品目1-33：包埋机冷台

1．模块化设计，包埋热台与冷台放置顺序可更换；

2．中文触摸屏操作，用户可设定工作程序、工作时间、温度及时钟；

3．蜡缸容量≥5升，温度范围50-70℃；

4．热台温度范围50-70℃；组织存储槽温度范围50-70℃，模具存储槽温度范围50-70℃；冷点温度为≤5℃；冷热台均可以预约开启；

5．冷台工作温度≤-12℃，可放置≥70个组织盒；

6．照明系统分为热台照明系统和附件照明系统两套，可分开控制；照明灯可调；冷光源，且为隐藏式设计；

7．具备修蜡模块；

8．石蜡分配控制杆的位置可调，即可前后移动，适应不同尺寸的标本；

9．工作台面为弧形绝缘隔热设计

10．排蜡系统和排蜡阀设计保证热台、组织槽、熔蜡缸等处的熔蜡顺畅排出；可手控出蜡或脚控出蜡，出蜡结束后无残余液体石蜡滴出；提供可移废蜡槽；

11．提供保温区以存放恒温电热镊及其它工具，具有双重保温作用；镊子温热器温度由冷到热可调；

品目1-34：液基细胞染色制片一体机

1.集细胞保存、黏液解离、红细胞解离、红细胞裂解、细胞吸附、杀菌灭活五大功能于一体。

2.采用密度梯度离心和自然沉降制片技术。

3.标本的前处理：使用统一的标准化、自动化处理程序，使标本的质量趋于一致。

4.加液报警功能：自动无人值守操作。

5.一站制片:离心分离、标本转移、沉降制片、滴控染色全程一气呵成，设备自动制出已染好色的单层细胞薄片，无需人工干预。

6.快速高效：全自动批处理，30分钟可处理不少于24人份，不间断循环制片。

7.制片和染色过程全自动控制。

8.染色过程：独立仓室滴染，染液一次性使用，每片独立染色，无交叉污染。

9.细胞分布均匀且具有代表性，切片上的制片圆形区直径≥ 15mm；

10.翻转倒液功能：废液无需针管吸液，避免染色液干化堵管和细胞被吸走丢失的现象。

11.液体回流功能，加盐酸酒精分化程序。

12.采用从下到上逐渐加液功能。

13.全封闭式工作运转，配有紫外线杀菌消毒功能。

14.不仅可以进行妇科标本处理，也能进行非妇科标本（胸腹水、痰液、鼻咽、脑脊液、各种穿刺液）的处理。

15.保存试剂在常温下保存标准时间为≥30天。冰箱保存保质期≥180天。

16.保存试剂不含甲醛等人体有害的成份。

品目1-35：玻片打号机

1．内置扫描仪，PC、打印软件，机身一体彩色触摸屏，无需外部连接；

2．依靠重力进样，垂直打印玻片；

3．提供多种接口，USB、以太网、Wi-Fi，蓝牙等，满足各种联机需求；

4．热转印色带打印，开封后无使用期限，无额外的耗材；

5．可打印各类条码和二维码，与现行所有的LIS或HIS兼容，并快速设立自动打印；

6．中文操作界面，多种字体可选，文字方向可旋转；

7．玻片上载容量≥70片；

8．玻片下载容量≥10片；

9．打印色带容量：≥12,000张玻片/卷；

10．打印速度≤8秒/片；

品目1-36：涂片机

1.最高转速：≥5500rpm

2.最大相对离心力：≥4900×g

3.整机噪声：≤ 65dB（A）

4.操作界面设有5组可一键调用的自定义预设程序，人性化设计功能。

5.程序组快捷键，存储空间可储存99个程序组。

6.真彩高清液晶手触≥7英寸显示屏，

7.线性驱动，15档加速，15档减速，可根据样本属性不同选择设置。

8.1min～99h59min、1s～99min59s;具有启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式；

9.具有转子自动识别系统。

10.采用电磁感应门保、双电子门锁扣设计，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多重预警保护功能。

11.配备可快速锁紧的转子盖。

品目1-37：双目光学显微镜

1.用途：该仪器主要用于观察组织形态和微生物，带采图功能。

2.工作条件：电压波动范围:220-240V，正常室温（25℃±2），湿度不超过85%。

3．技术规格

3.1主机

3.1.1光学系统:无限远消色差校正光学系统，齐焦距离≥45mm；

3.1.2照明具有明场观察功能；

3.1.3明场照明器：标准型或内置式柯勒照明；

3.1.3.1内置复眼透镜支持“复眼照明”功能；

3.1.4明场光源：LED高亮度明场光源；

3.1.5光源指示器：机身具有环保光源指示器和光强管理系统；

3.1.6滤色片：支持2个45mm直径滤色片安装，标配蓝色滤色片；

3.1.7聚光镜：阿贝聚光镜，标有对应物镜数值孔径的数字刻度，可垂直和居中调节1.2物镜转盘：5孔位物镜转盘，可配置4x，10x，40x，100x物镜；

3.2调焦：调焦行程：上方2 mm/下方13 mm，粗调：每转37.7mm，微调：每转0.2mm，最小读数：2µm；

3.3载物台：抗氧化表面，耐酸碱腐蚀抗磨损，横向行程：76(X)x52(Y)mm；

3.4载物台大小：≥150mm×240mm；

3.5三目观察镜筒：三档分光，支持视野数20mm；

3.5.1观察筒可360度旋转，屈光度可调节，瞳距调节50-75mm；

3.6目镜：防霉型宽视野目镜10倍目镜，视野数20mm；

3.7物镜系统

3.7.1平场消色差物镜4倍（N.A.≥0.10，W.D.≥30mm）；

3.7.2平场消色差物镜10倍（N.A.≥0.25，W.D.≥7mm）；

3.7.4平场消色差物镜40倍（N.A.≥0.65，W.D.≥0.65mm）；

3.7.5平场消色差物镜100倍 （N.A.≥1.25，W.D.≥0.23mm）；

品目1-38：病理科冰箱

1、适用于医院、血站、科研院所、疾病防控、畜牧等行业机构。

2、用于冷冻保存血浆、试剂、疫苗、生物材料等。

3、有效容积：≥400升，立式；

4、温度控制系统；

1)微电脑控制，数码显示箱内温度，箱内温度-10℃~-25℃可调。

2)高低温报警控制，可根据需要设定报警温度点。

5、安全的控制系统。

1)两种故障报警：高低温报警、传感器故障报警。

2)两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。

3)多重保护功能：开机延时、停机间隔、键盘锁定等。

6、制冷系统：

1)加厚保温层，超微孔发泡技术；

2)无氟发泡、无氟制冷剂；

3)具备强制制冷。

7、人性化设计：

1)采用抽屉设计。

2)采用安全门锁设计。

3)底部具有脚轮。

品目1-39：全自动配血及血型分析仪

一、用途：该设备用于患者血型、抗体筛查、交叉配血、抗体效价、直接抗人球蛋白试验及抗体鉴定的检测。

二、主要技术参数要求：

| 1.仪器检测要求： | 全自动一体机，从样本输入，加样（试剂）到孵育、离心、判读等全过程仪器自动完成。 |
| --- | --- |
| 2.主要用途： | 血型检测正、反定型、交叉配血、直接抗球蛋白试验、抗体筛查、抗体鉴定、稀有血型鉴定、HDN、免疫性溶血性贫血、各种抗体效价试验。 |
| 3.项目组合： | ≥70种组合，包括抗体效价的连续梯度稀释，一个批次内可运行≥3种卡。 |
| 4.试剂卡载体： | 葡聚糖凝胶。 |
| 5.试剂卡结构： | ≥8孔微柱。 |
| 6.试剂卡质控： | 所有血型卡均带有质控对照。 |
| 7.试剂需求： | 原厂配套试剂卡。 |
| 8.单克隆抗体： | 配套试剂卡所有添加的单克隆抗体均提供克隆号，并通过国际参比实验室进行溯源。 |
| 9.第三方试剂： | 有试剂开放模块，允许添加第三方试剂抗体和细胞。 |
| 10.样本位： | ≥48个，所有位置均可作为急诊位。 |
| 11.样本类型： | 经离心处理的全血，血浆和血清，压积红血细胞，0.8%红细胞悬浮液（预稀释患者/供体）。 |
| 12.加样方式： | 直接穿刺加样技术。 |
| 13.样本细胞稀释： | 自动完成红细胞稀释，有细胞稀释位，自动清洗，无需额外耗材。 |
| 14.样本血浆稀释： | 机器可自动完成抗体效价的连续梯度稀释。 |
| 15.探测功能： | 加样针具有液面、凝块探测功能。 |
| 16.加样针清洗： | 采用带样清洗方式，加样针吸样后，只清洗加样针外壁多余细胞和血浆；加样后内、外同时清洗加样针。 |
| 17.开机预热时间： | ≤5分钟。 |
| 18.孵育器温度： | 有两种温度控制25±3℃和37±1℃，仪器进行自动监控，用户可根据实验要求自行设定。 |
| 19.孵育器容量： | ≥24 张卡，既可进行常温血型检测，也可同时进行抗筛/交叉的37℃孵育。 |
| 20.离心机转速： | 自动放置试剂卡到离心机，≤1280 rpm，转速可调。 |
| 21.离心机时间： | 时间 9 min，可调。 |
| 22.结果判读及保存： | CCD判读；自动放置试剂卡到判读仪；自动判读；自动保留需复核样品结果，原始结果图象可长期保存。 |
| 23.结果复核： | 可批量和单独审核结果；复核卡位≥12个；能自动回收可疑试剂卡。 |
| 24.交叉配血试验： | 仪器自动匹配病人与对应献血标本，无需人工干预；主、次侧交叉配血在同一张卡上完成，且能同时显示主、次侧交叉配血结果。 |
| 25.追踪记忆功能： | 对样品、试验和结果可追踪，并有操作权限的设置；自动记住未使用完的凝胶卡，方便下次继续使用。 |
| 26.判读后的卡处理： | 无问题的卡自动处理；有问题的卡放在特定位置。 |
| 27.报告格式： | 用户可设定报告格式；报告单中可打印原始结果图像。 |
| ▲28.急诊功能： | 任意位置为急诊位并自动识别条码。 |
| 29.数据传输： | 要与HIS/LIS实现双向联接。 |
| 30.质控管理： | 用户设定日常质控内容；具有室内质控水平的量化评估。 |
| 31.软件操作： | 向导式操作；。 |
| 32.仪器配套： | 需配置原厂配套的孵育器和离心机1套，用于手工复查、特殊标本检测。 |
| 33.配套试剂： | 有仪器原厂配套试剂卡、反定细胞、抗筛细胞，确保试验结果的准确性及可溯源性。 |